Notas GPIB
Pin #	Signal names	Signal Description	Pin #	Signal names	Signal Description
1	DIO1	Data Input/Output Bit 1	13	DIO5	Data Input/Output Bit 5
2	DIO2	Data Input/Output Bit 2	14	DIO6	Data Input/Output Bit 6
3	DIO3	Data Input/Output Bit 3	15	DIO7	Data Input/Output Bit 7
4	DIO4	Data Input/Output Bit 4	16	DIO8	Data Input/Output Bit 8
5	EIO	End-Or-Identify	17	REN	Remote Enable
6	DAV	Data Valid	18	Shield	Ground (DAV)
7	NRFD	Not Ready For Data	19	Shield	Ground (NRFD)
8	NDAC	Not Data Accepted	20	Shield	Ground (NDAC)
9	IFC	Interface Clear	21	Shield	Ground (IFC)
10	SRQ	Service Request	22	Shield	Ground (SRQ)
11	ATN	Attention	23	Shield	Ground (ATN)
12	Shield	Chassis Ground	24	Single GND	Single Ground

GPIB On-Line Standards and Specifications Information

ANSI/IEEE 488.1 [IEC 60625-1] IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation
Defines the Physical and Electrical layer, and signaling protocol.

ANSI/IEEE 488.2 IEEE Codes, Formats, Protocols, and Common Commands, and Standard Commands for Programmable Instruments

IEC/IEEE 60488-2 defines communication protocols for devices connected via IEEE 488 buses and common commands and characteristics useful in a wide range of instrument applications. It includes message-handling protocols, status reporting structures, and system configuration and synchronization protocols.

HS488 High-Speed GPIB Handshake Protocol Hand shake protocol, increases bus transfers to 8MBytes/s with other HS488 devices. NDAC is not required to Handshake, The Talker outputs data with DAV, waits then outputs new data with DAV without NDAC occurring.

SCPI Standard Commands for Programmable Instruments Defines a programming language for Instruments

IEEE488 Bus Interface IC Manufacturers

Standard TTL levels (2.0v/0.8v) @ 5.2mA source / 48mA sink, Totem Pole, Open Collector and Tristate devices are used with IEEE488.
Open Collector: SRQ, NRFD, NDAC
Open Collector or Tristate: ATN, IFC, REN, EOI, DAV.

MC3446; Quadruple Bus Transceiver [IEEE Standard 488 Compliant], 16-pin DIP [Obsolete part].
MC3447; Bidirectional Instrumentation Bus [GPIB] Transceiver, 24-pin DIP [Obsolete part].
TI {Controller TMS9914A-Transceiver, 75xx160/161/162}
Texas Instruments: DS75160A,DS75161A

There is not much special about driving over a IEEE488 bus, the original interface ICs were just normal TTL devices.
The Octal Transceiver 74F588 was used in many applications.

IEEE-STD-488 I/O Characteristics
Single Type	Digital Value
Input Voltage High:	VIH = 3.4 volts typical, 2.4 volts minimum
Input Voltage Low:	VIL = 0.22 volts typical, 0.4 volts maximum
Input Current High:	IIH = 2.5mA maximum
Input Current Low:	VIL = -3.2mA maximum
Output Voltage High:	VOH = 3.4 volts typical, 2.5 volts minimum
Output Voltage Low:	VOL = 0.22 volts typical, 0.5 volts maximum
Output Current High:	IOH = -5.2mA maximum
Output Current Low:	IOL = 48mA maximum

IEEE488 Data Bus Transfer Timing

The IEEE488 bus operates at the speed of the slowest device, all devices have to be ready before operation begins.
Signals are active low. Data is transferred asynchronous, using the Handshake lines instead of a clock.
Only Parallel Polling does not use the Handshake, all other transfers use Hand-shaking.

HS488 High-Speed GPIB Handshake Protocol Hand shake protocol [not shown above], increases bus transfers to 8MBytes/s with other HS488 devices.
NDAC is not required to Handshake, the Talker outputs data with DAV, waits then outputs new data with DAV without NDAC occurring.

GPIB Cable Assemblies
Connector Type: (The connector pin-outs differ) ....
IEEE488/ANSI MC1.1; 24 pins, accepts a ribbon cable. ....
IEC 625-1, MIL-C-24308; 25 pins
Connectors are tested to MIL-STD-202E (Environmental).

IEEE488 has a Maximum cable length of 20 meters, or 2 meters per device - which ever is less.
IEEE488 devices may be connected in either a Star or Linear fashion [Device-to-Device].

GPIB Cable Manufacturers
Belden
Keithley {Single/Double shielded GPIB Cables, IEEE-488 to Centronics cable adapter}
INES Test and Measurement
Normal cable lengths; 0.5 meters, 1m, 2m, and 4 meters.

Metric threads are Black, English threads are Silver; the two will not mate together.

## IEEE 488
Desarrollado originalmente por Hewlet Packard en 1965, llamado Hewlett Packard interface bus – HPIB. Desde entonces gano amplia aceptación en el campo de controladores e instrumentos programables, adoptado por diferenetes fabricantes. El IEEE propuso en 1975 un estándar para garantizar que instrumentos de diverso fabricantes pudiesen comunicarse entre sí, conocido como IEE 488-1975 y actualizado con revisiones menores en 1978. La versión actual de este estandar es conocida como IEEE 488,1-1987. Define los aspectos mecánicos, eléctricos y de hardware del protocolo. Perite conectar instrumentos de diversos fabricantes por medio de un cable estandar. Este estándar no define los formatos de datos, reportes de estado y protocolo de intercambio de ensajes, comandos de configuración comunes o especificas de dispositivo. Todo esto fue omplementado despues de forma diferente por diversos fabricantes de instrumentos.
El estandar IEEE 488.2 de 1987 se introduce para definir los formatos de datos, reporte deestado, funcionalidad del controlador, manejo de errores y comandos counes. Este se concentra en el protocolo de software y mantiene compatibilidad completa con el estandar IEEE 488.1, orientado a hardware.
En 1990 un grupo de fabricantes de instrumentos realizan una extensión al estándar conocida como SCPI (Standard Commands for programmable Instruments), emplea el estándar IEEE488.2 como una base, define un conjunto de comandos común que puede ser usado para programación de instrumentos a través de cualquier enlace de hardware.
El nombre asociado a los estándares IEEE 488 y el termino GPIB se intercambian de manera frecuente.
## Características
La interfaz GPIB perite la conexión simultanea de hasta 15 dispositivos instrumentos sobre un bus de datos paralelo común.
### Características eléctricas y mecánicas
El bus GPIB es soportado ppor in cable de 24 hilos apantallado con conectores estandar en cada extremo. El conctor utyilizado es el Amphenol MICRORIBBON, Cinch Series 57 MICRORIBBON o un AMP CHAMP. Algunos tipos poseen tanto plug como receptáculo (macho / hembra) con seguros enrocables en sus extremos , lo que permmite conxiones apilables.
Permite conexiones de un dispositivo por medio de un cable conectado en configuración de estrella o encadenados.

Illustration 1: Conector GPIB (IEE 488), asignación de pines

Conector y cable poseen 24 lineas, de las cuales 8 son de datos y 8 pares (dato y tierra pantalla) para control y gestión de bus. Las lineas dedatos portan datos de forma exclusiva de forma paralela, un byte a la vez. Las lineas de control y gestion del bus se emplean para las tareas de administarción y sincronización del flujo de datos. As lineas de gestión del bus permiten diferenciar los datos de los comandos.
El bus GPIB emplea señales logicas con niveles TTL y logica negativa. Cuando una linea esta logicamente en alto a asertada, presenta un nivel de tensión bajo (<= 0.8 V). Cuando una linea esta logicamente en bajo o negada presenta un nivel de tensión alto (>= 2.0 V). Esta lógica negativa permite que cualquier dispositivo en el bus pueda mantener afirmada una linea (tensión baja) independiente de otros dispositivos, pero ninguna linea se puede mantener logicamente negada (tensión alta) a mmenos que todos los dispositivos conectados a esa linea mantenga su nivel logico en alto.
### Configuración física de las conexiones
Existen dos configuraciones: en estrella y en cadena (lineal),
En la configuración estrella cada instrumento se conecta por medio de un cable separado directamente al controlados. Los conectores son apilados en el mismo puerto del controlador.

Illustration 2: GPIB, configuración estrella

En la configuración de cadena cada dispositivo, incluyendo el controlador es conectado al siguiente en sucesión. El controlador en necesita se el primer o el último dispositivo en la cadena, pero puede ubicarse en cualquier lugar. El controlador desde el punto de vista físico y eléctrica es similar a cualquier otro dispositivo dentro del bus GPIB.

El bus GPIB debe obedecer las siguientes reglas:
- Todos los dispositivos son conectados al bus.
- No más de 15 dispositivos, incluyendo al controlador, pueden estar en el bus con no menos de dos tercios encendidos.
- La longitud del cable que conecta a dos dispositivos cualquiera no debe excedr de 4 metros, con una sepración promedio de 2 metros sobre todo el bus. Para una velocidad de transferencia menor a 500 k bytes / seg el largo total permitido de todos los cables GPIB es menor de 2 metros por el numero de dispositivos conectados, hasta un maximo de 20 m.
- Para una velocidad de transferencia mayor a 500 k bytes / seg el largo total permitido de todos los cables GPIB es menor de 1 metros por el numero de dispositivos conectados, hasta un maximo de 15 m.
- La longitud total de cable no pude exceder de 20 metros.
Un dispositivo GPIB puede transferir datos hasta 14 otros dispositivos. El bus emplea una señalización (handshaking) asíncrona. La tasa de transferencia de datos es dependiente mucho más de los dispotivoas más que en la interfaz de hardware.
Clasificación de los de dispositivos en bus GPIB:
Desde el puno de vista de las comunicaciones, existen cuatro grupos diferentes de dispositivos.
Hablantes (talkers): es un dispositivo que unicamente emite datos al bus para los dispositivos en escucha. No recibe datos, el dispositivo se comunica de fomra unidireccional. El hablante espera la señal del controlador para entonces colocr datos en el bus. Solo un dispositivo puede ser hablante en un momento dado.
Escuchas (listeners): es un dispositivo que unicamente recibe datos de otro dispositivo en el bus. No emite datos. Solo recibe datos del bus cuando el controlador le da la señal para lectura del bus.
Hablantes/Escuchas (talkers/listeners): es un dispositvo que presenta las caracteristicas combinadas de un hablante y un excucha, pero no puede recibir y enviar datos de forma simultanea. La mayoria de los instrumentos modernos se encuentran dentro de esta categoria.
Controladores: un controlador gestiona todo lo qu ocurren en el bus GPIB. De anera usual es un dispositivo inteligente o prgramable, como un PC o un dispositivo basado en microprocesador. Este determina cual de los dispositivos y cuando enviara datos (hablante= y cual recibira datos (Escucha). Pueden en un mismo bus encontrarse varios controladores, pero solo puede estar activo uno de ellos en un momento dado, el cual es llamado el controlador a carg (CIC controller in charge).
Un controlador presenta las características de un dispositivo hablante/escucha, esta involucrado en todas las transferencias de datos. Se encarga de direccionar a un hablante y a los escuchas antes de que el primero pueda enviar datos a los segundos. Una vez terinada la transferencia de datos, debe cancelar el direccionamiento en hablante y escuchas. Si en un bus de datos existe un unico hanblante conectado a uno o más escuchas, no se requiere de controlador. Este solo es necesario para cuando un dispositivo debe ser diseccionado para cambiar el rol de hablante a escucha o viceversa. Cuando un dispositivo ve su dirección de hblante en las lienas del bus, debe cambiar a este rol. De igual forma, cuando uno o más dispositivos ben su respectiva direccion en el bus, debe escucha en el bus.