Notas GPIB
Pin #	Signal names	Signal Description	Pin #	Signal names	Signal Description
1	DIO1	Data Input/Output Bit 1	13	DIO5	Data Input/Output Bit 5
2	DIO2	Data Input/Output Bit 2	14	DIO6	Data Input/Output Bit 6
3	DIO3	Data Input/Output Bit 3	15	DIO7	Data Input/Output Bit 7
4	DIO4	Data Input/Output Bit 4	16	DIO8	Data Input/Output Bit 8
5	EIO	End-Or-Identify	17	REN	Remote Enable
6	DAV	Data Valid	18	Shield	Ground (DAV)
7	NRFD	Not Ready For Data	19	Shield	Ground (NRFD)
8	NDAC	Not Data Accepted	20	Shield	Ground (NDAC)
9	IFC	Interface Clear	21	Shield	Ground (IFC)
10	SRQ	Service Request	22	Shield	Ground (SRQ)
11	ATN	Attention	23	Shield	Ground (ATN)
12	Shield	Chassis Ground	24	Single GND	Single Ground

GPIB On-Line Standards and Specifications Information

ANSI/IEEE 488.1 [IEC 60625-1] IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation
Defines the Physical and Electrical layer, and signaling protocol.

ANSI/IEEE 488.2 IEEE Codes, Formats, Protocols, and Common Commands, and Standard Commands for Programmable Instruments

IEC/IEEE 60488-2 defines communication protocols for devices connected via IEEE 488 buses and common commands and characteristics useful in a wide range of instrument applications. It includes message-handling protocols, status reporting structures, and system configuration and synchronization protocols.

HS488 High-Speed GPIB Handshake Protocol Hand shake protocol, increases bus transfers to 8MBytes/s with other HS488 devices. NDAC is not required to Handshake, The Talker outputs data with DAV, waits then outputs new data with DAV without NDAC occurring.

SCPI Standard Commands for Programmable Instruments Defines a programming language for Instruments

IEEE488 Bus Interface IC Manufacturers

Standard TTL levels (2.0v/0.8v) @ 5.2mA source / 48mA sink, Totem Pole, Open Collector and Tristate devices are used with IEEE488.
Open Collector: SRQ, NRFD, NDAC
Open Collector or Tristate: ATN, IFC, REN, EOI, DAV.

MC3446; Quadruple Bus Transceiver [IEEE Standard 488 Compliant], 16-pin DIP [Obsolete part].
MC3447; Bidirectional Instrumentation Bus [GPIB] Transceiver, 24-pin DIP [Obsolete part].
TI {Controller TMS9914A-Transceiver, 75xx160/161/162}
Texas Instruments: DS75160A,DS75161A

There is not much special about driving over a IEEE488 bus, the original interface ICs were just normal TTL devices.
The Octal Transceiver 74F588 was used in many applications.

IEEE-STD-488 I/O Characteristics
Single Type	Digital Value
Input Voltage High:	VIH = 3.4 volts typical, 2.4 volts minimum
Input Voltage Low:	VIL = 0.22 volts typical, 0.4 volts maximum
Input Current High:	IIH = 2.5mA maximum
Input Current Low:	VIL = -3.2mA maximum
Output Voltage High:	VOH = 3.4 volts typical, 2.5 volts minimum
Output Voltage Low:	VOL = 0.22 volts typical, 0.5 volts maximum
Output Current High:	IOH = -5.2mA maximum
Output Current Low:	IOL = 48mA maximum

IEEE488 Data Bus Transfer Timing

The IEEE488 bus operates at the speed of the slowest device, all devices have to be ready before operation begins.
Signals are active low. Data is transferred asynchronous, using the Handshake lines instead of a clock.
Only Parallel Polling does not use the Handshake, all other transfers use Hand-shaking.

HS488 High-Speed GPIB Handshake Protocol Hand shake protocol [not shown above], increases bus transfers to 8MBytes/s with other HS488 devices.
NDAC is not required to Handshake, the Talker outputs data with DAV, waits then outputs new data with DAV without NDAC occurring.

GPIB Cable Assemblies
Connector Type: (The connector pin-outs differ) ....
IEEE488/ANSI MC1.1; 24 pins, accepts a ribbon cable. ....
IEC 625-1, MIL-C-24308; 25 pins
Connectors are tested to MIL-STD-202E (Environmental).

IEEE488 has a Maximum cable length of 20 meters, or 2 meters per device - which ever is less.
IEEE488 devices may be connected in either a Star or Linear fashion [Device-to-Device].

GPIB Cable Manufacturers
Belden
Keithley {Single/Double shielded GPIB Cables, IEEE-488 to Centronics cable adapter}
INES Test and Measurement
Normal cable lengths; 0.5 meters, 1m, 2m, and 4 meters.

Metric threads are Black, English threads are Silver; the two will not mate together.

## IEEE 488
Desarrollado originalmente por Hewlet Packard en 1965, llamado Hewlett Packard interface bus – HPIB. Desde entonces gano amplia aceptación en el campo de controladores e instrumentos programables, adoptado por diferenetes fabricantes. El IEEE propuso en 1975 un estándar para garantizar que instrumentos de diverso fabricantes pudiesen comunicarse entre sí, conocido como IEE 488-1975 y actualizado con revisiones menores en 1978. La versión actual de este estandar es conocida como IEEE 488,1-1987. Define los aspectos mecánicos, eléctricos y de hardware del protocolo. Perite conectar instrumentos de diversos fabricantes por medio de un cable estandar. Este estándar no define los formatos de datos, reportes de estado y protocolo de intercambio de ensajes, comandos de configuración comunes o especificas de dispositivo. Todo esto fue omplementado despues de forma diferente por diversos fabricantes de instrumentos.
El estandar IEEE 488.2 de 1987 se introduce para definir los formatos de datos, reporte deestado, funcionalidad del controlador, manejo de errores y comandos counes. Este se concentra en el protocolo de software y mantiene compatibilidad completa con el estandar IEEE 488.1, orientado a hardware.
En 1990 un grupo de fabricantes de instrumentos realizan una extensión al estándar conocida como SCPI (Standard Commands for programmable Instruments), emplea el estándar IEEE488.2 como una base, define un conjunto de comandos común que puede ser usado para programación de instrumentos a través de cualquier enlace de hardware.
El nombre asociado a los estándares IEEE 488 y el termino GPIB se intercambian de manera frecuente.
## Características
La interfaz GPIB perite la conexión simultanea de hasta 15 dispositivos instrumentos sobre un bus de datos paralelo común.
## Velocidades de conexión
Puede transferir datos a 1 Mbyte / s. Se puede extender desde 1.8MBytes / s hasta 7.2 Bytes / s con los adaptadores Usb / Gpib de National instruments, uno de ellos usa el protocolo HS-488.
### Características eléctricas y mecánicas
El bus GPIB es soportado ppor in cable de 24 hilos apantallado con conectores estandar en cada extremo. El conctor utyilizado es el Amphenol MICRORIBBON, Cinch Series 57 MICRORIBBON o un AMP CHAMP. Algunos tipos poseen tanto plug como receptáculo (macho / hembra) con seguros enrocables en sus extremos , lo que permmite conxiones apilables.
Permite conexiones de un dispositivo por medio de un cable conectado en configuración de estrella o encadenados.

Illustration 1: Conector GPIB (IEE 488), asignación de pines

Conector y cable poseen 24 lineas, de las cuales 8 son de datos y 8 pares (dato y tierra pantalla) para control y gestión de bus. Las lineas dedatos portan datos de forma exclusiva de forma paralela, un byte a la vez. Las lineas de control y gestion del bus se emplean para las tareas de administarción y sincronización del flujo de datos. As lineas de gestión del bus permiten diferenciar los datos de los comandos.
El bus GPIB emplea señales logicas con niveles TTL y logica negativa. Cuando una linea esta logicamente en alto a asertada, presenta un nivel de tensión bajo (<= 0.8 V). Cuando una linea esta logicamente en bajo o negada presenta un nivel de tensión alto (>= 2.0 V). Esta lógica negativa permite que cualquier dispositivo en el bus pueda mantener afirmada una linea (tensión baja) independiente de otros dispositivos, pero ninguna linea se puede mantener logicamente negada (tensión alta) a mmenos que todos los dispositivos conectados a esa linea mantenga su nivel logico en alto.
### Configuración física de las conexiones
Existen dos configuraciones: en estrella y en cadena (lineal),
En la configuración estrella cada instrumento se conecta por medio de un cable separado directamente al controlados. Los conectores son apilados en el mismo puerto del controlador.

Illustration 2: GPIB, configuración estrella

En la configuración de cadena cada dispositivo, incluyendo el controlador es conectado al siguiente en sucesión. El controlador en necesita se el primer o el último dispositivo en la cadena, pero puede ubicarse en cualquier lugar. El controlador desde el punto de vista físico y eléctrica es similar a cualquier otro dispositivo dentro del bus GPIB.

El bus GPIB debe obedecer las siguientes reglas:
- Todos los dispositivos son conectados al bus.
- No más de 15 dispositivos, incluyendo al controlador, pueden estar en el bus con no menos de dos tercios encendidos.
- La longitud del cable que conecta a dos dispositivos cualquiera no debe excedr de 4 metros, con una sepración promedio de 2 metros sobre todo el bus. Para una velocidad de transferencia menor a 500 k bytes / seg el largo total permitido de todos los cables GPIB es menor de 2 metros por el numero de dispositivos conectados, hasta un maximo de 20 m.
- Para una velocidad de transferencia mayor a 500 k bytes / seg el largo total permitido de todos los cables GPIB es menor de 1 metros por el numero de dispositivos conectados, hasta un maximo de 15 m.
- La longitud total de cable no pude exceder de 20 metros.
Un dispositivo GPIB puede transferir datos hasta 14 otros dispositivos. El bus emplea una señalización (handshaking) asíncrona. La tasa de transferencia de datos es dependiente mucho más de los dispotivoas más que en la interfaz de hardware.
Clasificación de los de dispositivos en bus GPIB:
Desde el puno de vista de las comunicaciones, existen cuatro grupos diferentes de dispositivos.
Hablantes (talkers): es un dispositivo que unicamente emite datos al bus para los dispositivos en escucha. No recibe datos, el dispositivo se comunica de fomra unidireccional. El hablante espera la señal del controlador para entonces colocr datos en el bus. Solo un dispositivo puede ser hablante en un momento dado.
Escuchas (listeners): es un dispositivo que unicamente recibe datos de otro dispositivo en el bus. No emite datos. Solo recibe datos del bus cuando el controlador le da la señal para lectura del bus.
Hablantes/Escuchas (talkers/listeners): es un dispositvo que presenta las caracteristicas combinadas de un hablante y un excucha, pero no puede recibir y enviar datos de forma simultanea. La mayoria de los instrumentos modernos se encuentran dentro de esta categoria.
Controladores: un controlador gestiona todo lo qu ocurren en el bus GPIB. De anera usual es un dispositivo inteligente o prgramable, como un PC o un dispositivo basado en miEstructura del buscroprocesador. Este determina cual de los dispositivos y cuando enviara datos (hablante= y cual recibira datos (Escucha). Pueden en un mismo bus encontrarse varios controladores, pero solo puede estar activo uno de ellos en un momento dado, el cual es llamado el controlador a carg (CIC controller in charge).
Un controlador presenta las características de un dispositivo hablante/escucha, esta involucrado en todas las transferencias de datos. Se encarga de direccionar a un hablante y a los escuchas antes de que el primero pueda enviar datos a los segundos. Una vez terminada la transferencia de datos, debe cancelar el direccionamiento en hablante y escuchas. Si en un bus de datos existe un único hanblante conectado a uno o más escuchas, no se requiere de controlador. Este solo es necesario para cuando un dispositivo debe ser diseccionado para cambiar el rol de hablante a escucha o viceversa. Cuando un dispositivo ve su dirección de hablante en las lineas del bus, debe cambiar a este rol. De igual forma, cuando uno o más dispositivos ben su respectiva dirección en el bus, debe escucha en el bus.
Estructura del bus
Consta de 16 lineas de señal y 8 lineas de retorno de tierra o lineas de drenaje blindadas.

Illustration 3: Estructura del bus GPIB

Lineas bus de datos	D0 - D8

Lineas de gestión de interfaz: cinco señales
ATN	attention	El controlador afirma la linea en verdadero cuando se usa para enviar comandos. Todos los dispositivos entran a modo escucha. Cuando la linea ATN es negada, la información en el bus se interpreta como datos
IFC	Interface clear	Solo puede ser manejada por el controlador del sistema, quien maneja la linea IFC para inicializar el bus y convertirse en el controlador a cargo (CIC). Esta linea es el reset maestro del bus GPIB y cuado esta afirmada todos los dispositivos retornan a un estado de reposo (quiescent) conocido.
REN	remote enable	El controlador del sistema maneja la linea REN para colocar los dispositivos en estado remoto. Cuando se afirma la linea REN y un dispositivo es direccionado como escucha, este es puesto en el estado de programación remota
SRQ	service request	Cualquier dispositivo puede manejar la linea SRQ de forma asíncrona para notificar al CIC que requiere de servicio. Es la responsabilidad del CIC de monitorear la linea SQR, encuestar a los dispositivos y determinar el tipo de servicio que requieren. SQR permanece afirmada hasta que el CIC encuesta al dispositivo que requiere el servicio
EOI	end or identify	Tiene dos propósitos. El primero, un hablante afirma la linea EOI para indicar el ultimo byte en la cadena de datos. Un escucha detiene la lectura cuando se afirma EOI. El segundo uso de EOI es comunicar a los dispositivos que se identifiquen su respuesta en una encuesta paralela.

Lineas de protocolo
NRFD	not ready for data	Indica si un dispositivo esta listo o no para recibir el siguiente byte de mensaje. Cuando se reciben comandos, la linea es manejada por hablantes y escuchas por igual, y solo por escuchas cuando se reciben mensajes de datos.
NDAC	no data accepted	Indica si un dispositivo acepta o no un byte de mensaje de datos. NDAC es manejada tanto por hablantes como escuchas cuando se reciben comandos, y solo por escuchas cuando reciben mensajes de datos
DAV	data valid	Indica si las señales en las lineas de datos son estables y que pueden ser acepadas por los dispositivos. El controlador maneja DAV cuando envia comandos y el hablante control DAV cuando envia dtos.

Protocolo GPIB
En el bus GPIB los datos se transmiten de manera asincrona, un byte a la vez. La transferencia de datos es coordinada por los niveles logicos de las lineas de protocolo (DAV, NDAC y NRFD) . Este proceso es llamando protocolo entrelazado de tres hilos (three-wire interlocked handshake). Este protocolo permite que un hablante colocará un byte en el bus solo cuando todos los escuchas esten listos, y se mantendra el dato en el bus hasta que sea leido por todos los escuchas en el bus.
1. El hablante niega DAV para luego monitorear las lineas NDAC y NRFD, en espera de que ambos se encuentren negadas.
2. Los oyentes controlan la linea NRFD, cuando todos los oyentes niegan la linea NRFD, todoe estan listos para recibir datos.
3. Un breve retardo después de que se niega NRFD, el hablante coloca el próximo byte de datos y afirma DAV para indicar que hay datos validos en el bus.
4. Cuando los escuchas detectan la señal DAV afirmada, pueden leer los datos en el bus para inmediatamente afirmar NRFD, lo que indica que no deben enviarse más datos. A medida que cada escucha acepta los datos, va negando la linea NDAC para señalar al hablante que se ha aceptado la data. Cuando la data ha sido aceptada por todos los dispositvos, el hablante puede ahora negar DAV y remover la data del bus.
5. Los escuchas afirma NDAC para indicar que la transferencia ha concluido.
En resumen un hablante, espera hasta que todos los dispositivos se encuentren listos (NRFD es negado) antes de enviar un mensaje y espera por todos los escuchas que acepten el byte de mensaje (NDAC es verdadero?) antes de transferir datos adicionales.
La máxima tasa de transferencia de datos del bus GPIB esta determinada por el dispositivo más lento en el bus.
Tipos de mensajes en el bus GPIB
Los dispositvos GPIN se comunican con otros conectados al bus por medio del intercambi de mensajes dependientes de dispositivo y mensajes de interfaz.
Los mensajes dependientes de dispositivo contienen información relativa a un dispositivo en particular, incluye instrucciones de programación, datos de medición, estado de dispositivo y archivos de datos. Estos mensajes se llaman por lo general mensajes de datos.
Los mensajes de interfaz gestionan la operación de las comunicaciones en el bus, ejecutando tareas como inicializar el bus, direccionamiento, deshabilitar dispositivos, establecer modos para programación local o remota. Estos mensajes se refieren por lo general como mensajes de comando.
Direccionamiento GPIB
Antes de inicar comunicación en el bus GPIB, el controlador debe direccioanar el dispositivos. Las direcciones de los dispositivos GPIB son establecidas por los usuarios. Las direcciones son números enteros en el rango de 0 a 31.
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	X	TA	LA	A4	A3	A2	A1	A0

Los bits 0 a 4 representan el numero binario con la dirección primaria del dispositivo. Si el bit 5 (LA) esta en alto, la dirección primaria del dispositivo lo configura como un hablante. Si el bit 6 (TA) esta en alto, el dispositivo se configura como un hablante. El bit 7 se considera un don’t care, nunca es usado, asumido cero.
Eliminar el direccionamiento de un dispositivo
Una vez se ha ejecutado la comunicación entre dos o más dispositivos, el controlador debe reestablecer el bus y eliminar el direccionamiento del actual hablante y los actuales escuchas. Para eliminar el direccionamiento de un hablante, se envía una dirección invalida de hablante, o más precisamente, el comando un-talk (UNT) 0x5F. Este comando no es requerido porque cuando se direcciona un hablante automaticamente se elimina el direccionamiento de los demás.
Se elimina el direccionamiento de uno o más escuchas por medio del comando un -listen (UNL) 0x3F.
Terminado los paquetes de datos en el bus.
Tres métodos que permiten terminar la transmisión de un mensaje en el bus:
Método EOI: la linea EOI en el bus de GPIB se afirma cuando el hablante coloca el ultimo byte de datos en el bus.
Método EOS: No emplea lineas del bus, termina el mensaje adicionando un byte pre determinado al final de la trama de datos y enviando este byte a los escuchas. El byte EOS es usualmente el carcater nueva linea (0x0A) o el carácter de retorno de carro (0x0D),
Metodo de la cuenta: El controlador detiene al hablante cuando ha enviado un numero especificado de bytes al escucha. Esto se logra afirmando las lineas de control NRFD y NDAC, el software de aplicación para el controlador GPIB debe soportar esta capacidad.
Enviando y recibiendo datos a través del bus GPIB
Enviando datos
1. Establece ATN en true y EOI false.
2. Envia la dirección del controlador hablante
3. Se envia el coamndo UNL
4. Se envia la dirección de escucha para cada dispositivo a se configurado como escucha.
5. Se coloca ATN en false
6. Se envia laa cadena de bytes uno a la vez.
7. Se envía el carácter de fin de transmisión o se establece EOI en true
Recibiendo datos
1. Se establece ATN en true y EOI en false.
2. Se envía el comando UNL.
3. Se envía la dirección de escucha del controlador.
4. Se envía la dirección del hablante.
5. Se establece ATN en false,
6. Se reciben los bytes hasta que se reciba el carácter de terminación o se establezca EOI a true.
Registros
Registro de estado (Status Byte Register)
Reporta las condiciones de otros registros. Inidca datos disponibles en el buffer de salida con el bit Message Available. Al leer todos los mensajes del buffer de salida se limpia el bit Message Available. Emplea el registro de mascara de habilitación Status Byte register Enable, el cual se escribe con el comando *SRE.
Registro de eventos standard (Standaed Event Register)
Reporta los diferentes tipos de eventos que pueden ocurrir en el instrumento. Utiliza como mascara de habilitación el registro Standard Event Enable Register, la cual se escribe por medio del comando *ESE
Se limpia cuando se ejecuta el comando *CLS. Se ejecuta una consulta empleando el comando *ESR?.
Registro Standard Event Enable Register
Este registro es limpiado cuando se ejecuta el comando *ESE0.
Comandos GPIB / SCPI
Los comandos no pueden contener más de 170 caracteres. Un mensaje de más de 170 caracteres antes de detectar el bit EOI en el bus, sera descartado. Un máximo de 6 comando pueden ser enviados en un mensaje simple GPIB.
Protocolo GPIB de alta velocidad
National Instruments ha patentado el protocolo GPIB de alta velocidad, llamado HS488, para incrementar la tasa de transferencia de datos de un sistema GPIB. Todos los dispositivos para usar el protocolo HS488 deben se dispositivos HS488, cuando se mezclan con dispositivos que no cumplen con HS488 se usa entonces el protocolo IEE488.1 para garantizar compatibilidad. HS488 es un superconjunto de los estándares IEE488.
Hasta velocidades de 8 bytes / s se consiguen en el bus HS488 entre dos dispositivos conectado por 2 m de cable. Un sistema completo de 15 dispositvos y 15 m de cable alcanza una velocidad de 1.5Mbytes / s.
Formato direcciones VISA

Bibliografia
[1] PRACTICAL DATA ACQUISITION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS-PARK-1 ED-NEWNES