Controlador
Ethernet
PHY

Controlador LCD

Controlador interfaz usuario

Alimentación
DC

Microcontrolador
Central
Ethernet
MAC / PHY

USB
FS / OTG

Sofware stack
TCP/IPz

Sofware stack
USB

Driver GPIO
(conectores Viking)

Driver GPIB

Microcontrolador
Central
Ethernet
MAC / PHY

USB
FS / OTG

Sofware stack
TCP/IP

Sofware stack
USB

Núcleo del sistema
Responsabilidades
Gestión de conexión TCP, por medio del controlador Ethernet interno o externo
Gestión Bus USB
Gestión de alto nivel de interfaz usuario (UI) a través del controlador LCD y controlador de UI
Debe poseer
Módulo interno USB (Full Speed, OTG).
Módulo Ethernet (Capas MAC y PHY).
Librerías firmware para USB.
Librerías stack TCP/IP.

Opciones
Procesador ARM Cortex-+M4F, CPU 32 bits, 120MHz. TM4C129ENCPDT. Texas Instruments.
Microcontrolador 8 bits PIC18F4550. Microchip.

Controlador
Ethernet
PHY
Controlador Ethernet externo
Responsabilidades
Gestión de la capa PHY, en caso que el núcleo no disponga de esta,
Gestión de conexión TCP/IP.
Debe poseer
Librerías firmware para stack TCP/IP
Opciones
Controladores Ethernet de Microchip MAC+PHY ENC28J60 o ENC624J600
Microcontrolador Microchip PIC18 8 bits MAC+PHY PIC18F97J60
Controlador Silicon Labs CP2200, CP2201
Controlador WIZnet W5500

Driver GPIB
Driver GPIB
Responsabilidades
Interfaz entre puertos de microcontrolador y bus GPIB.
Manejo de las señales del bus: control y datos.
Tri-State / Open Collector

Opciones
Transceivers 8 bits (control+datos) Texas Instruments SN75ALS162, SN75ALS160 (datos).
Transceiver octal serie TTL, Tri-State, Latch 74245, 74544, 74580.

Driver GPIO
(conectores Viking)
Driver GPIO
Responsabilidades
Interfaz entre el microcontrolador y los puertos externos (Viking). Capacidad de corriente por pin > 0.7A.
Idealmente de tipo serial a paralelo, preferiblemente (I2C, SPI).
Capacidad de manejo de cargas inductivas. Protección externa (diodo de marcha libre).

Opciones
Driver de la serie ULN (ULN2003B, ULN2803 ) acompañado de un registro de corrimiento TTL.
Driver cuádruple de periféricos SN75437.
Addressable latch 8 bits, serie Power Logic Texas Instruments (TPIC6259).
Shift register 8 bit Power Logic Texas Instruments (TPIC6A596).
Interruptor serial octal con interfaz SPI, NXP 33880.

Pantalla TFT LCD táctil

De al menos 65K colores, cerca de 400x300 pixels, de 2.5” a 3.5”. Con interfaz MCU de 16 bits o 8 bits preferiblemente. Preferible que posea controlador ILI9341
Pantalla táctil resistiva, de 4 cables (4 wire).
Alimentación DC para interfaz externa
 (puertos Viking, jacks banana)
Regulador de tipo conmutado (buck, flyback), programable vía SPI o I2C. Ajustable entre 0 a + 24 V DC. Capacidad de corriente aprox 2.0 A.

Alimentación
DC
Alimentación DC para el sistema interno
Capacidad suficiente para núcleo microprocesador + perifericos.
+3.3 V, +5 V.
Dos etapas. Primera etapa reductora, regulador conmutado (buck, flyback). Segunda etapa reguladores LDO.

Alimentación
DC
Controlador pantalla LCD
Gestión de la visualización gráfica. Recibe comandos de alto nivel del micro central, se encarga de traducir estos comandos a bajo nivel, adaptados al controlador de pantalla.
Gestión de la pantalla táctil, detección de pulsaciones, generar interrupción, traducción de coordenadas, rutina de calibración.
Microcontrolador de 8 bits, con conversor analógico digital (entradas analógicas).
Opción
Microcontrolador Microchip PIC16F876, PIC16F886.
Opciones
Microcontrolador de 8 bits, Microchip PIC.

Controlador interfaz de usuario
Puente entre el microcontrolador central y la interfaz física (teclado). Monitor del teclado, genera interrupción al detectar presión de tecla. A implementar con un microcontrolador de 8 bits.
Pudiera emplearse las capacidades del microcontrolador central en cuanto a gestion de entradas capacitivas.

Controlador interfaz usuario

Controlador Pantalla LCD
Opciones
Regulador de la serie Simple Switcher, LM2585, LM2575, Texas Instruments
Regulador conmutado (buck) MAX17504 Maxim, SP34063A Exar, MC34717 Freescale, SP6134H Exar
Regulador conmutado + LDO MC33730 Freescale
Seria Power Box de Exar, XR76203/5/8
TexasInstruments UCC3813-3, UC3845

Opciones
H028Q01, 2.8”, MCU8/16, ILI9341, táctil
Shenzhen HCT Technology
H020LB01, 2”, MCU 8, ILI9342, no táctil, Shenzhen HCT Technology

Shenzhen Walin Technology Co., Ltd
www.walintech.com
www.hctlcd.en.alibaba.com

Microcontrolador
Central
Controlador Ethernet PHY
capa física
Conector Ethernet RJ45
elementos magnéticos integrados
Módulo Ethernet
MAC / PHY
Módulo USB
MAC / PHY
Conector USB
Protección ESD
Elemento TVS
Controlador pantalla
Microcontrolador
Controlador interfaz
teclado
Microcontrolador
GPIO
GPIO
GPIO
Driver bus GPIB
Driver puertos
GPIO
Expansor de puertos
SPI / I2C
Expansor de puertos
SPI / I2C

Alimentación DC
Interna
+3,3 V, +5 V
Alimentación DC
Externa
+5 V, +15 V, +24 V
SPI / I2C

Pantalla LCD y táctil

Protección ESD
Elemento TVS

Controlador pantalla
Microcontrolador

Controlador interfaz
teclado
Microcontrolador

Expansor de puertos
SPI / I2C

Expansor de puertos
SPI / I2C

Protección ESD
Elemento TVS
Pantalla LCD y táctil

SPI / I2C
Alimentación DC
Externa
+5 V, +15 V, +24 V
Alimentación DC
Interna
+3,3 V, +5 V
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
Protección ESD
Elemento TVS
Conector USB
Módulo USB
MAC / PHY
Módulo Ethernet
MAC / PHY
Conector Ethernet RJ45
elementos magnéticos integrados

Microcontrolador
Central
Controlador Ethernet PHY
capa física

Driver bus GPIB

Driver puertos

Microcontrolador Central
GPIO
GPIO
SPI / I2C
GPIO

Expansor de puertos
SPI / I2C

Controlador interfaz
teclado
Microcontrolador

Driver puertos

Controlador pantalla
Microcontrolador

Expansor de puertos
SPI / I2C

Driver bus GPIB

Controlador Ethernet PHY
capa física

Pantalla LCD
 táctil

Módulo Ethernet
MAC / PHY

Módulo USB
MAC / PHY

GPIO
Requisitos del Bus
Dos buses: 2 paralelos (principal y secundario) y 2 serial (principal y secundario).
Buses paralelos poseen canales dirección + datos + señalización + alimentación. Poseen canal de señalización, que puede fundirse con el canal de direcciones, tomar como modelo bus micro 8051. Canal datos 8 bits. Canal alimentación +5.0V, +3.3V, GND.

Direcciones					Datos					Señalización					Alimentación
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	CS	WR	RD	CD	RST	+5.0V	+3.3V	GND
F3	F2	F1	F0	CS	WR	RD	CD					ALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Señales necesarias
Digitales

Dos buses: bus paralelo + bus serial
Bus paralelo
D0...D15	ALE	CS, WR, RD, CD, RS	RESET	: 23 lineas
D0...D7	A0...A7	ALE	CS	RESET

Ejemplo bus Eurocard: señales bus request, bus aknoledge, In / Out request

Version 1
D0...D16	IO digital	16
CS, WR, RD, CD, RESET	Control IO bus	5
SDI SDO SDA SCL	IO serial	5
TIERRA DIGITAL	Referencia común	1
Total lineas digitales		27

Version 2
D0..D8	IO digital	8
CS, WR, RD, CD, RESET	Control IO bus	5
SDI SDO SDA SCL	IO serial	5
TIERRA DIGITAL	Referencia común	1
Total lineas digitales		19

Alimentación
+5.0 V	+3.3 V	TIERRA ANALÓGICA

+5.0V	Alimentación perifericos
+3.3 V principal	Nucleo MCU
+3.3 V secundario	Perifericos
+24 V puertos	Puertos Viking

Conectores para tarjetas PCB

FiguraFFfff dkkdkkd Figura 1: Tarjeta de desarrollo basada en Kinetis KL26 Cortex-M0+ (MKL26Z256VLL4)
Esquema para fuente de alimentación

Protección entrada
Fusible
Termistor NTC serie
Varistor
Capacitor
Filtro EMI
Modo común + diferencial
Transformador EMI
Capacitores
Puente de diodos
Conversion AC/DC
Integrado
Discreto (4 diodos)
Filtrado 1
Capacitor electrolitico,
Ceramico.
Filtro inductor

Convertidor DC / DC
principal
Flyback
Filtrado 2
Capacitor electrolítico,
Cerámico
Filtro inductor

Alimentación AC principal
120 V rms
60 Hz – 400 Hz
Convertidor DC / DC
alimentación interna
Reductor (buck)
> +3.3 V, > +5 V
Convertidor DC / DC
alimentación externa
Reductor (buck)
0 - +24 V DC

Reguladores LDO
internos
+3.3 V, +5 V

AC alto voltaje
DC alto voltaje
DC bajo voltaje
Lista preliminar de componentes
Microcontrolador Central
Versión 1: núcleo de 32 bits
MCU	Descripción	Flash (kB)	SRam (kB)	Package	USB	Ethernet	Frec / (MHz)
TM4C129ENCPDT	IoT enabled High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU	1024	256	TQFP-128	D,H/D,OTG	MAC+PHY	120 MHz
LPC1768FBD1	ARM Cortex-M3	512	64	LQFP100	D/H/OTG	MAC	100MHz
MKL26Z256VLL4	Kinetis KL26 Cortex-M0+	256	32	LQFP-100	FS		48 MHz

Microcontrolador Central
Versión 1: núcleo de 8 bits
MCU	Descripción	Flash (kB)	SRam (kB)	Package	USB	Ethernet	Frec / (MHz)
PIC18F4550	PIC MCU 8 bits	32	2	DIP40	Si	No	48

Controlador Ethernet
Externo
Controlador	Fabricante	Ethernet	Encapsulado	On chip eth buffer	Interfaz	Costo unitario ($)
ENC28J60	Microchip	10 Base-T	SPDIP-28 / SOIC-28	8 kB	SPI	3,03 / 2,88 (Microchip)
ENC424J600	Microchip	10/100 Base-T	TQFP-44	24 kB	SPI	3,58 (Microchip)
ENC624J600	Microchip	10/100 Base-T	TQFP-64	24 kB	SPI	3,87 (Microchip)
PIC18F67J60	Microchip	10/100/1000 Base-T	TQFP-64	8 kB		4,55 (Microchip)
W5500	WIZnet	10/100	TQFP-48	32 kB	SPI
CP2200	Silicon Labs	10/100/1000 Base-T	TQFP-48		SPI

Drivers para bus GPIB
GPIB bus transceivers
SN75ALS162, SN75160B	Octal General-Purpose Interface Bus Transceiver (Texas Instruments)
SN74LVC245A	Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs
SN74ALS641A, SN74ALS642A, SN74AS641	Octal bus transceiver with open collector

74245	octal bus transceiver with noninverted three-state outputs
74544	non-inverting octal registered transceiver with three-state outputs
74580	octal transceiver/latch with inverting three-state outputs
74620	octal bus transceiver, inverting, three-state outputsg
74621	octal bus transceiver, noninverting, open collector outputs
74622	octal bus transceiver, inverting, open collector outputs
74623	octal bus transceiver, noninverting, three-state outputs
74638	octal bus transceiver with inverting three-state outputs
74639	octal bus transceiver with noninverting three-state outputs
74640	octal bus transceiver with inverting three-state outputs
74641	octal bus transceiver with noninverting open collector outputs
74642	octal bus transceiver with inverting open collector outputs
74643	octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting three-state outputs
74644	octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting open collector outputs
74645	octal bus transceiver
74646	octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting three-state outputs
74647	octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting open collector outputs
74648	octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting three-state outputs
74649	octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting open collector outputs
74651	octal bus transceiver/register with inverting three-state outputs
74652	octal bus transceiver/register with noninverting three-state outputs
74653	octal bus transceiver/register with inverting three-state and open collector outputs
74654	octal bus transceiver/register with noninverting three-state and open collector outputs

Reguladores conmutados para fuente de alimentación
Código parte	Descripción	Disp
LM2585	Regulador de la serie Simple Switcher / Texas Instruments	Si
LM2575	Regulador de la serie Simple Switcher / Texas Instruments	Si
MAX17504	Regulador conmutado (buck) / Maxim Semiconductor	Si
SP34063A	Regulador conmutado (buck) / Exar Semiconductor	Si
SP6134H	Exar Semiconductor	Si
MC34717	Regulador conmutado + LDO / Freescale (NXP)	Si
XR76203/5/8	Serie Power Box de Exar	Si

Protección ESD puerto USB
Arreglo de diodos TVS, supresor de voltaje transitorio
SN	Descripción	Disp
SP0503BAHT	SP0503BAHT, TVS Littelfuse p/n	Si

Resistencias SMD
Valor (Ohm)	Tol (%)	Empaque	Cant
4.7k	5	1208	20
10k	5	1208	50

Capacitores SMD
Valor (F)	Tol (%)	Empaque	Cant
100n	10	1208	50
1u	10	1208	50
10u	10	1208	50
4.7u	10	1208	20

Piezas mecánicas
Conector y receptáculo bus GPIB
SN	Descripción	Cant
553598-1	24 PIN CHAMP LATCH PLUG-SCREW / TE Connectivity	4
5554349-1	CONN CHAMP 24 POS RECEPTACLE / TE Connectivity	4
2-552076-1	KIT, COVER, 180 DEG, 24 POS / TE Connectivity	4
5553811-2	CONN RCPT 24POS R/A REV PCB / TE Connectivity	4
552283-1	ASSY, PLUG, 24 POS, B SLOT / TE Connectivity	4

Jack RJ45 con elementos magnéticos (Ethernet + transformador)
SN	Descripción	Cant
1-2301994-1	RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1 / TE Connectivity (llega en mayo)	4
2301994-3	RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 1X1 IN / TE Connectivity (llega en mayo)	4
J1012F21CNL	CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-TX / Pulse Electronics	2
JXD6-0002NL	CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-TX / Pulse Electronics	2
JP011821UNL	CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-TX / Pulse Electronics	2
JXK0-0190NL	CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T / Pulse Eletronics	2

Transformadores de pulsos para fuente conmutada
SN	Descripción	Cant
PA2653NL	XFMR,CM-FLYBACK,20W,REINFO NPB / Pulse Electronics	2
PA3965.002NL	XFRMR FLYBACK7W / Pulse Electronics	2

Diagrama de bloques controlador Ethernet externo
Texas Instruments

Controlador CP2200
Silicon Laboratories