Ruido
Ruido térmico
El ruido térmico generado por un resistor a una temperatura T (Kelvin) es proporcional kTG donde k es la constante de Boltzmann y G es la conductancia del resistor.
La densidad de potencia (expresada en W/Hz) de ruido en forma de fuente de corriente

S_{ i }(%omega)=2kTG
Si hay acoplamiento entre la fuente de ruido y el DUT, este valor es independiente de la resistencia, resulta entonces igua kTB . El valor , a la temperatura de referencia de la IEEE de 290 K es de 4.00·10{ -21 } { Watts } wideslash { Hz } , Watts por cada Hz de ancho de banda ( -174{ dBm } wideslash { Hz } ).

Así pues, el ruido expresado en forma de fuente de voltaje es:

v_{n}(t) = Ri_{ n }
donde R es el valor de resistencia pues la densidad de potencia de la fuente de voltaje de ruido es:
S_{ v }(%omega)=2kTR
La potencia total de ruido, en Watts, en una banda de frecuencia {%DELTA}f es:
{%DELTA}P=2S_{ V }( %omega ){%DELTA}f
{%DELTA}P=4kTR{ %DELTA }f
Este valor, {%DELTA}P también representa el valor cuadrático medio de v_{ n }( t ) :
{%DELTA}P = overline { ({ v_{n}( t ) })^{ 2 } }

Figura de Ruido
Una definición de figura de ruido, medido en un dispositivo -el dispositivo bajo prueba DUT- es la siguiente:
F= {Ruido total a la salida} over {Ruido de la fuente en la salida} = { S_{nto} } over { S_{ nso } }
Donde S_{ nto }( %omega ) representa el ruido total a la salida del DUT:
S_{ nto }( %omega ) = S_{ nso }( %omega ) + S_{ nao }( %omega )
Donde S_{ nso }( %omega ) es el ruido de la fuente reflejado en la salida y S_{ nao }( %omega ) representa el ruido propio del DUT agregado a su salida.

Así pues la figura de ruido resulta:
F= { S_{nsa}( %omega ) + S_{ nao }(%omega) } over { S_{ nso }( %omega ) }
F = 1 + { S_{ nao }(%omega) } over { S_{ nso }( %omega ) }
Esta expresión se puede reacomodar para obtener la clásica definición de figura de ruido. Utilizando las siguientes ecuaciones
S_{ so }( %omega ) = S_{ si }( %omega ) { abs{H(%omega)} }^{ 2 }
S_{ nso }( %omega ) = S_{ nsi }( %omega ) { abs{H(%omega)} }^{ 2 }
Sustituyendo estas ecuaciones en la expresión para F, se tiene:
F= { S_{ nto }( %omega ) } over { S_{ nsi }(%omega)(abs{ H(%omega) })^2 } = { S_{ nto }( %omega ) } over { S_{ nsi }(%omega) {S_{ so }(%omega) } over { S_{ si }(%omega) } }
Reacomodando se tiene:
F= { { S_{ si }( %omega ) } wideslash { S_{ nsi }(%omega) } } over { { S_{ so }( %omega ) } wideslash { S_{ nto }(%omega) } }
Temperatura de ruido efectiva o equivalente.
El ruido total presente a la salida de un amplificador (o DUT), aunque no sea de naturaleza térmica pero si aleatoria, puede considerarse como tal y ser referido a la entrada del mismo. Si el ruido total a la salida de un amplificador de ganancia G y ancho de banda B es , N_{ a } entonces considerando que este ruido es proveniente de un resistor a temperatura ficticia T_{ e } a la entrada del amplificador, se tiene:

N_{ a } = kT_{ e }BG
Despejando T_{ e } , la temperatura equivalente de ruido se llega a:
T_{ e } ={ N_{a} } over { kBG }
La figura de ruido se puede expresar a través de la temperatura equivalente de ruido:
F = 1 + { T_{ e } } over { T_{ o } }
T_{ e } = T_{ o }( F - 1 )
Medición de figura de ruido. El factor Y.
Cuando a un dispositivo lineal de dos puertos se alimenta con una fuente de ruido térmico a una temperatura TS, la potencia medida a su salida puede representarse como:
P = Na + kGBT_{S}
En donde Na representa el ruido interno generado por el propio dispositivo y el termino kGBTS representa el ruido témico de la fuente a la salida. Esta ecuación representa la ecuación de una recta, donde la potencia de salida depende de manera lineal de la temperatura de la fuente TS.

Potencia de ruido a la salida del DUT contar temperatura

Fuente de ruido

Para medir la figura de ruido empleando el factor Y, se conecta a la entrada del dispositivo objeto un generador de ruido, el cual puede ser un diodo con polarización inversa. La temperatura de ruido equivalente guarda relación con con la corriente de polarización inversa del diodo, esta corriente se hace variar en dos niveles, encendido (ON) y apagado (OFF), lo que equivale a aplicar una fuente de ruido con dos temperaturas equivalentes de ruido, la temperatura fría (TC) y la temperatura caliente (TH). Para las temperatura de fuente TC, se registrará en la salida del dispositivo la potencia N1:
N_1 = N_a + KGBT_{C}
 y de igual forma al aplicar la fuente a temperatura TH se medirá la potencia N2:
N_2 = N_a + kGBT_H
Factor de ruido en exceso
El factor de ruido en exceso se define como
ENR = { T_H - T_C } over { T_O }
Donde TO es una temperatura de referencia, según definición de la IEEE, se toma como 290K. Usualmente TC se fija en el valor de 290K
El factor Y es simplemente la razón entre N2 y N1:
Y = { N_2 } over { N_1 }
Sustituyendo se llega a:

Y = { N_A + kGBT_H } over { N_A + kGBT_C }
De esta ultima se despeja el valor de NA
N_A = { kGB(T_H - T_C) + (1 - Y)T_C } over { Y - 1 }
Se simplifica la última ecuación al emplear el valor de ENR.
N_A = kGB ({ { T_o ENR } over { Y - 1 } - T_C })
Obtenida la potencia de ruido interno del DUT a su salida, puede calcularse su figura de ruido como
F = 1 + { N_A } over { kGBT_O }
Sustituyendo
F = 1 +({ { ENR } over { Y - 1 } - { T_C } over { T_O } })
Cuando se asume que TC es igual a TO, generalmente la temperatura ambiente, la expresión se simplifica (revisar).
F = { ENR } over { Y - 1 }

Medición de figura de ruido empleando el factor Y
Procede en dos etapas, la etapa de calibración y la etapa de medición.

Calibración
Conectar el sistema como se indica, el bloque con figura de ruido F2 y ancho de banda B representa a los elementos de interconexión entre la fuente de ruido y el NFA.

Fuente de ruido

NFA

El NFA se encarga de realizar las mediciones necesarias para calcular F con el factor Y de forma automática. El NFA aplica la fuente de ruido con temperatura equivalente TC y registra la potencia de ruido N1. Luego la fuente de ruido se enciende, su temperatura equivalente de ruido es ahora TH, el equipo registra la potencia de salida N2. Con los datos de ENR de la fuente de ruido y los valore de N1 y N2, se calcula la figura de ruido F2.

Medición
En la etapa de medición se inserta el dispositivo sobre el cual se desea calcular su figura de ruido en el sistema.
El NFA repite el procedimiento similar al ejecutado durante la calibración, enciende la fuente de ruido la cual obtiene una temperatura equivalente de TH y registra el valor de potencia como N2'. Luego apaga la fuente de ruido, su temperatura equivalente es ahora TC, y registra el nivel de potencia como N1'.

DUT

Fuente de ruido

NFA

Con estos valores se calcula la ganancia del DUT.

Empleando las ecuaciones del factor Y con N2' y N1', la figura de ruido del sistema FSYS puede calcularse. De acuerdo a la ecuación de Friis, la figura de ruido total del sistema es
F_{SYS} = F_1 + { F_2 - 1} over {G_1}
De esta ecuación se despeja la figura de ruido de DUT, F1.
 F_1 = F_{SYS} - { F_2 - 1} over {G_1}