Diseño modular
Controlador
Ethernet
PHY
Driver GPIB
Controlador LCD
Controlador interfaz usuario
Microcontrolador
Central
Ethernet
MAC / PHY
USB
FS / OTG
Sofware stack
TCP/IP
Sofware stack
USB
Driver GPIO
(conectores Viking)
Alimentación
DC
Para módulos internos
De tipo conmutado
Uso de reguladores LDO
+3.3 V, +5 V
Alimentación
DC
Señal externa en puertos
De tipo conmutado
+5 V, +15 V, +24 V
Ajustable por usuario

---
Núcleo del sistema
Responsabilidades
Gestión de conexión TCP, por medio del controlador Ethernet interno o externo
Gestión Bus USB
Gestión de alto nivel de interfaz usuario (UI) a través del controlador LCD y controlador de UI
Debe poseer
Módulo interno USB (Full Speed, OTG).
Módulo Ethernet (Capas MAC y PHY).
Librerías firmware para USB.
Librerías stack TCP/IP.
Opciones
Procesador ARM Cortex-+M4F, CPU 32 bits, 120MHz. TM4C129ENCPDT. Texas Instruments.
Microcontrolador 8 bits PIC18F4550. Microchip.
Controlador Ethernet externo
Responsabilidades
Gestión de la capa PHY, en caso que el núcleo no disponga de esta,
Gestión de conexión TCP/IP.
Debe poseer
Librerías firmware para stack TCP/IP
Opciones
Controladores Ethernet de Microchip MAC+PHY ENC28J60 o ENC624J600
Controlador Ethernet Wiznet W5500
Microcontrolador Microchip PIC18 8 bits MAC+PHY PIC18F97J60
Controlador Silicon Labs CP2200, CP2201
Driver GPIB
Responsabilidades
Interfaz entre puertos de microcontrolador y bus GPIB.
Manejo de las señales del bus: control y datos.
Tri-State / Open Collector
Opciones
Transceivers 8 bits (control+datos) Texas Instruments SN75ALS162, SN75ALS160 (datos).
Transceiver octal serie TTL, Tri-State, Latch 74245, 74544, 74580.
Driver GPIO
Responsabilidades
Interfaz entre el microcontrolador y los puertos externos (Viking). Capacidad de corriente por pin > 0.7A.
Idealmente de tipo serial a paralelo, preferiblemente (I2C, SPI).
Capacidad de manejo de cargas inductivas. Protección externa (diodo de marcha libre).
Opciones
Driver de la serie ULN (ULN2003B, ULN2803 ) acompañado de un registro de corrimiento TTL.
Driver cuádruple de periféricos SN75437.
Addressable latch 8 bits, serie Power Logic Texas Instruments (TPIC6259).
Shift register 8 bit Power Logic Texas Instruments (TPIC6A596).
Interruptor serial octal con interfaz SPI, NXP 33880.
Central
Ethernet
MAC / PHY
USB
FS / OTG
Sofware stack
TCP/IP
Sofware stack
USB
Controlador
Ethernet
PHY
Driver GPIB
Driver GPIO
(conectores Viking)

---
Controlador interfaz de usuario
Puente entre el microcontrolador central y la interfaz física (teclado). Monitor del teclado, genera interrupción al detectar presión de tecla. A implementar con un microcontrolador de 8 bits.
Pudiera emplearse las capacidades del microcontrolador central en cuanto a gestion de entradas capacitivas.
Opciones
Microcontrolador de 8 bits, Microchip PIC.
Controlador pantalla LCD
Gestión de la visualización gráfica. Recibe comandos de alto nivel del micro central, se encarga de traducir estos comandos a bajo nivel, adaptados al controlador de pantalla.
Gestión de la pantalla táctil, detección de pulsaciones, generar interrupción, traducción de coordenadas, rutina de calibración.
Microcontrolador de 8 bits, con conversor analógico digital (entradas analógicas).
Opción
Microcontrolador Microchip PIC16F876.
Alimentación DC para el sistema interno
Necesarias dos lineas de +3.3 V y +5 V.
De tipo conmutado y con reguladores LDO.
Alimentación DC para interfaz externa (puertos Viking y jacks banana)
Valores de +5 V, +15 V, +24 V y con capacidad de regular por usuario.
Controlador de tipo conmutado, con interfaz serial SPI o I2C.
Opciones
Linear Techology LTC3676, LTM4676
Controlador Pantalla LCD
Controlador interfaz usuario
Alimentación
DC
Alimentación
DC

---
Central
Controlador Ethernet PHY
capa física
Conector Ethernet RJ45
elementos magnéticos integrados
Módulo Ethernet
MAC / PHY
Módulo USB
MAC / PHY
Conector USB
Protección ESD
Elemento TVS
Controlador pantalla
Controlador interfaz
teclado
GPIO
GPIO
GPIO
Driver bus GPIB
Microntrolador
Driver puertos
Microntrolador
GPIO
Expansor de puertos
SPI / I2C
Expansor de puertos
SPI / I2C
Alimentación DC
Interna
+3,3 V, +5 V
Alimentación DC
Externa
+5 V, +15 V, +24 V
SPI / I2C
Pantalla LCD y táctil
Protección ESD
Elemento TVS

---
Protección entrada
Fusible
Termistor NTC serie
Varistor
Capacitor
Filtro EMI
Modo común + diferencial
Transformador EMI
Capacitores
Puente de diodos
Conversion AC/DC
Integrado
Discreto (4 diodos)
Filtrado 1
Capacitor electrolitico,
Ceramico.
Filtro inductor
Convertidor DC / DC
principal
Flyback
Filtrado 2
Capacitor electrolítico,
Cerámico
Filtro inductor
Alimentación AC principal
120 V rms
60 Hz – 400 Hz
Convertidor DC / DC
alimentación interna
Reductor (buck)
> +3.3 V, > +5 V
Convertidor DC / DC
alimentación externa
Reductor (buck)
0 - +24 V DC
Reguladores LDO
internos
+3.3 V, +5 V
AC alto voltaje
DC alto voltaje
DC bajo voltaje

---
Diagrama de bloques controlador Ethernet PHY (capa física)

---
USB
HS/FS
Host/Device/OTG
USB
FS
TM4C129X
ARM Cortex-M4F
Texas Instruments
PIC18F4550
Microchip
Ethernet
10/100 MAC+PHY
Ethernet
MAC+10 BASE-T PHY
PIC18F97J60
ARM Cortex-M4F
Texas Instruments